


昆明市西山区人民医院
妇产科移动式等离子空气消毒机采购项目招标公告

一、项目名称
妇产科移动式等离子空气消毒机采购项目。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年4月28日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购数量及预算价格
1.采购数量：1台；
2.预算金额：18000.00元（大写：壹万捌仟元整），报价不能超过预算价。
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》，所投产品制造商《经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人身份证复印件、经办人身份证复印件、法人授权书，加盖公章；
（三）产品彩页，加盖公章；
（四）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（五）具有独立承担民事责任能力；
（六）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（八）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年4月28日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院微官网：https://www.xsqrmyy.net/
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院微官网：https://www.xsqrmyy.net/
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

   

  昆明市西山区人民医院
                              2022年4月25日
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移动式等离子空气消毒机
	
1台
	一、设备用途
设备主要用于对室内的空气进行消毒与净化处理。
二、设备应用场所
适用于医院一类、二类环境，如手术室、诊疗室、治疗室、输液室、检查室、ICU病区、NICU病区、产房、婴儿室、哺乳室、早产儿室、供应室去污区、检查打包及灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌间等环境。
三、技术参数
★1.适用范围（m3）：≤100  
★2.消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%，处理后空气中平均细菌总数≤67.9cfu/m3。根据评价标准，达到消毒合格要求。（提供检测报告）
★3.臭氧残留量检测：室内空气中臭氧残留平均浓度均≤0.002mg/m3 
★4.净化效果：设备持续工作2小时，可使房间内空气洁净度为100万级的100m3房间中的空气洁净度达到10万级（需提供检测报告）。
5.多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气.
6.循环风量（m3/h）：≥800 
★7.等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥25000小时（提供检测报告）。
7.人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染
8.环境检测功能（选配）：通过高性能的传感器检测空气中有害气体的水平，可对空气质量、温度、湿度、尘埃粒子进行检测。
9.PM2.5消除率： PM2.5颗粒物净化效率≥99%
10.洁净空气输出比率：CADR洁净空气输出比率≥207.7m3/h
11.等离子密度分布：要求等离子体空气净化消毒机用等离子体发生器部件的放电结构所产生的等离子体为一种密度较高的电晕放电。
12.等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3
13.多档风速可调：提供手动、自动、定时三种工作模式供用户选择：
14.工作模式：
手动模式：默认消毒时间为2小时，按键调整工作时间；
自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能；
定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定五组定时消毒时间。
15.程控数量：程控程序数量不低于5组。
★16.智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。
17.连续消毒：多个房间，空间可连续循环消毒
18.安装方式：移动式,带四个可移动方向脚轮
19.噪声dB（A）：≤60
20.节能免打扰：具备该功能。
21.电磁兼容性：符合EN55011标准要求（提供检测报告）。
★22.数字高精触摸键、一键式遥控器远程操控：面板独有“触摸感应”式高精键。采用最新工艺并经过上万次按压破坏性试验的高精技术，操作灵敏，点击迅捷，手感好且永不生锈、防水性、抗破损等安全性能操作极强。内容显示清晰、明亮，外观新颖美观。
23.中文和人性化的图形显示，让用户更直观的了解设备的运行状态，当出现报警时液晶屏也会同时显示故障提示，直观方便。
24.电源要求：工作电源: 220V   50Hz   额定功率（W）：≤80 
25.外型尺寸（mm）：直径≤440X960  
26.净重（Kg）：≤18






