


昆明市西山区人民医院
内一科动脉脉搏波速率检测仪采购项目招标公告

一、项目名称
内一科动脉脉搏波速率检测仪采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年5月19日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购数量及预算价格
采购数量：1台
预算金额：41800.00元（大写：肆万壹仟捌佰元整），报价不能超过预算价。
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》，所投产品制造商《经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人身份证复印件、经办人身份证复印件、法人授权书，加盖公章；
（三）产品彩页，加盖公章；
（四）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（五）具有独立承担民事责任能力；
（六）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（八）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
（九）需提供正、副本投标文件
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年5月19日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

   

  昆明市西山区人民医院
                              2022年5月16日
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附件
内一科动脉脉搏波速率检测仪采购项目招标技术参数
	设备名称
	数量
	招标技术参数

	



















动脉脉搏波速率检测仪
	
1台
	1、 基本参数
1.产品获得国内国际的多项技术认可；
2.检测方式：坐姿单左臂肱动脉隧道式检测；
3.供电模式：双电源供电模式 （DC5.9V 1.5A /5号AA碱性电池*4）；
4.测量方法：示波测定法；
5.操作环境：温　度：+5℃~+40℃；湿　度：15%RH~80%RH（未结露） ；大气压：80kPa~105kPa；
6.显示方式：LCD屏显示，55*90mm  TN类型；
7.测量参数：
7.1、AVI检测：中心动脉硬度指标检测，显示范围：5～60，测量允差应±3。显示分辨率：1；
7.2、API检测：上臂动脉硬度指标检测，显示范围：5～60，测量允差应为±3。显示分辨率：1；
7.3、CSBP测量：中心动脉血圧测量：量程：19mmHg～300mmHg（2.53kPa～40kPa）；显示分辨率：1mmHg（0.133kPa）；
7.4、CAPP测量：中心动脉脉压测量，量程：1mmHg～180mmHg（0.13kPa～24kPa）显示分辨率：1mmHg（0.133kPa）；
7.5、动脉血压测量：
压力范围：量程：0mmHg～280mmHg（0kPa～37.3kPa）
高压：量程：50mmHg～250mmHg（6.67kPa～33.3kPa）；
低压：量程：0mmHg～280mmHg（5.33kPa～26.67kPa）；
分辨率：1mmHg（0.133kPa）；
7.6、脉搏测量：范围：30～199次/min，允差应为±5%，分辨率为1 次/min；
8.测量臂周：19CM—32CM；臂式袖带气囊的长度为 227±10mm，气囊的宽度为125±10mm；
9.内部存储：自动保存400例病例数据，滚动覆盖；
10.打印功能：检测仪测量完毕后，打印机自动打印检测测量数据结果（可以设定为手动打印或不打印）；
11.键盘输入功能：外接键盘可直接输入就诊者的年龄信息；
12.显示屏显示内容：可显示测试时间，肱动脉高压、低压、脉搏率、AVI(中心动脉指标)、API（上臂动脉硬度指标）、中心动脉血圧値(CSBP)、中心动脉脉圧値(CAPP)。
二、产品配置：
         主机                      1台
         适配器                    1个
         说明书                    1本
         参数自查表                1张







