


昆明市西山区人民医院
外三科PRP离心机采购项目招标公告

一、项目名称
外三科PRP离心机采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年6月2日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购数量及预算价格
采购数量：1台；
预算金额：2000.00元（大写：贰仟元整），报价不能超过预算价。
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》，所投产品制造商《经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人身份证复印件、经办人身份证复印件、法人授权书，加盖公章；
（三）产品彩页，加盖公章；
（四）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（五）具有独立承担民事责任能力；
（六）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（八）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
（九）提供正、副本投标文件各1套。
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
八、投标人投标流程
[bookmark: _GoBack]凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年6月2日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

   

  昆明市西山区人民医院
                              2022年5月30日








附件
外三科PRP离心机采购项目招标技术参数
	设备名称
	数量
	招标技术参数

	
















离心机
	1台
	一、适用范围
适用于医药制品、血站、临床试验和生物实验室，用作血清、血浆、体液及生物样品的分离，适配于15ml 细胞培养管以及全系真空采血管。
二、 技术参数
1.额定转速：100-4500rpm 步进： 10rpm/100rpm（快旋）
2.最大相对离心力：
角转子1: 2558×g 步进：1×g/10×g/100×g（快旋）
角转子2: 2200×g 步进：1×g/10×g/100×g（快旋）
3.转速精度：±10rpm
4.最大容量： 240ml
5.运行模式：定时/ 连续/ 点动
6.定时时间：10s-99min59s 步进：1S/1min（快旋）
7.转子形式：24 孔角转子(1 号)/ 12 孔角转子(2 号)
8.安全性能：电子门锁，盖开/ 合状态监控，过速保护，系统自检
9.驱动电机：无刷直流电机
10.输入功率：300W
11.输出功率: 90W
12.电 源：单相 100-240V，50/60Hz，4A
13.噪音等级：<60dB
14.温 升：<0.3℃/min
15.加速减速档：
加速: 快速( 加速至最高速＜23S)、柔和( 加速至最高速＜66S)
减速: 快速( 停车时间＜23S)、柔和( 停车时间＜66S)、自然（由具体样品质量决定）
16.尺 寸：450( 长)×340( 宽)×230( 高)mm
17.净 重：10kg
18.环境温度： 0℃～ 40℃；
19.相对湿度：≤80％；
20.大气压力：860hPa ～ 1060 hPa；安装地点无影响性能的振动和气流存在；
21.电源：单相 100-240V，50/60Hz，4A；周围环境中无导电尘埃、易爆炸性气体，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体和蒸气。
★22.所投产品，需与我院已采购的武汉亚洲生物材料有限公司相关耗材兼容配套使用。
★23.报价不能超预算价，但不能低于成本价。


“★”为必须具备参数



