


昆明市西山区人民医院
妇产科新生儿室医用洁净工作台采购项目招标公告

一、项目名称
妇产科新生儿室医用洁净工作台采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年10月27日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购数量及预算价格
采购数量：1台
[bookmark: _GoBack]预算金额:8000.00元（大写：捌仟元整），报价不能超过预算价。
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人代表授权委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；
（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（四）具有独立承担民事责任能力；
（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
（八）提供正、副本投标文件各1套，其中包含内容为：报价表、投标技术参数偏离表；密封并加盖公章；
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年10月27日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

   

  昆明市西山区人民医院
                              2022年10月24日






附件
妇产科新生儿室医用洁净工作台采购项目招标技术参数
	设备名称
	数量
	招标技术参数及结构特点

	




















医用洁净工作台


	




1台
	一、技术参数
1.外部尺寸:1060mm×620mm×1850mm；
2.内部尺寸:935mm ×530mm×650mm；
3.过滤器尺寸：900mm×450mm×69mm；
4.额定功率：650 W；
5.气流流速：0.30～0.45m/s；
6.紫外灯功率：20W；
7. LED日光灯功率：12W；
8.前窗玻璃最大开口高度：400mm；
9.前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；
10.噪音≤65dB(A)；
11.风机：转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；
12.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；
13. 照明：≥300lx；
14 .毛重：185KG；
二、结构特点
1.洁净台分类：垂直层流、单面操作；
2.过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；
3.具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；
4.工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；
5.箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好；
6.控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；
7.洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；
8.紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；
9.具有紫外灯、风机预约定时功能；
10.具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；
11.紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；
12.设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；
13.福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。






