昆明市西山区人民医院

感染性疾病科床旁化学发光免疫分析仪采购项目招标公告

一、项目名称

感染性疾病科床旁化学发光免疫分析仪采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年11月10日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、采购数量及预算价格

采购数量：1台

预算金额:2060.00元（大写：贰仟零陆拾元整），（报价不能超过预算价，也不能低于成本价，具体要求详见技术参数第28条）。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人代表授权委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；

（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（四）具有独立承担民事责任能力；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

（八）提供正、副本投标文件各1套，其中包含内容为：报价表、投标技术参数偏离表；密封并加盖公章；

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年11月10日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

十四、本项目不属于政府采购项目，采购要求及规则按招标文件要求执行。

昆明市西山区人民医院

2022年11月7日

附件

感染性疾病科床旁化学发光免疫分析仪招标技术参数及要求

| 序号 | 项目 | 招标技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测原理 | 微流控磁微粒化学发光法 |
| 2 | 试剂特点 | 单人份微流控磁微粒化学发光法芯片检测试剂，液相试剂系统，试剂卡附有信息存储二维码，储存试剂、定标等信息，无额外耗材成本 |
| 3 | 试剂包装 | 单人份试剂卡，无需预处理，无需稀释等其他操作，10人份/试剂盒 |
| 4 | 试剂通道 | 独立4通道设计，可同时支持至少4个试剂项目，同时进行相同或不同项目的检测 |
| 5 | 检测菜单 | 包含NT-proBNP、cTnI、Myo、CK-MB等心脏标志物、炎症PCT、激素AMH等相关标志物 |
| 6 | 试剂参数 | 液相试剂系统，试剂盒附有信息存储单元，储存试剂、定标等信息 |
| 7 | 样本类型 | 适用于全血、血清、血浆、末梢血 |
| 8 | 测定方式 | 精准全定量测定 |
| 9 | 样本量 | ≤50μl |
| 10 | 检测速度 | 单个样本测试时间≤15分钟 |
| 11 | 定标方式 | 二维码自动扫描获取定标，无需人工输入，无需刷卡 |
| 12 | 质控系统 | 多级质量控制体系、保障检测结果可靠准确：支持第三方质控参数设置和质控规则判断 |
| 13 | 仪器结构 | 无气路、液路，测试试剂卡外无其他固体废弃物及废液 |
| 14 | 操作步骤 | 试剂预封装，样本与试剂均不需要预处理即可进行检测，医生、护士、检验技师等经过简单培训即可操作 |
| 15 | 操作界面 | 全中文界面操作系统，11寸触摸显示屏，支持外接键盘和鼠标 |
| 16 | 软件系统与接口 | 支持双向LIS，可与LIS系统无缝连接，配备网口和USB接口，可上传医院或实验室信息系统；支持云平台数据上传 |
| 17 | 结果输出 | 内置热敏打印机，可直连激光打印机，支持A5格式打印 |
| 18 | 状态功能 | 动态显示剩余反应时间 |
| 19 | 温控系统 | 仪器自带温控系统，孵育温度37±0.5℃ |
| 20 | 电源 | AC 100~240V 50-60Hz |
| 21 | 功率 | ≤250VA |
| 22 | 整机尺寸 | ≤300*250*400mm |
| 23 | 整机重量 | ≤10kg |
| 24 | 售后服务要求 | 1.仪器提供免费保修服务一年，终生维护 2.接用户通知后2小时内响应，48小时内到达现场解决故障，重大故障现场无法解决时可提供备用机替换 |
| 25 | 配置要求 | 配置A4打印机1台 |
| 26 | 医保收费及收费编码要求 | 1.N末端B型钠尿肽测定：医保收费150元/次，收费编码250306013b 2.心肌肌钙蛋白测定：医保收费100元/次，收费编码250306009a 3.肌红蛋白测定：医保收费35元/次，收费编码250306010a 4.肌酸激酶同工酶测定：医保收费50元/次，收费编码250306003 5.降钙素原测定：医保收费150元/次，收费编码250310054b 6.D-二聚体测定：医保收费：15元/次，收费编码250203066a |
| 27 | 所供试剂价格标准要求 | 1.试剂包装规格为：10人份/盒 2.N末端B型钠尿肽测定试剂价格：≤600元/盒 3.心肌肌钙蛋白测定试剂价格：≤406元/盒 4.肌红蛋白测定试剂价格：≤152元/盒 5.肌酸激酶同工酶测定试剂价格：≤203元/盒 6.降钙素原测定试剂价格：≤598元/盒 7.D-二聚体测定试剂价格：≤99元/盒 ★8.本次项目为设备采购项目，不是试剂采购项目，本条试剂价格标准只作为符合设备技术参数标准要求。 |
| 28 | 项目报价要求 | 项目报价不能超过预算价，也不能低于成本价，具体低于成本价指标为：低于本次预算价10%价格为低于成本价（即低于1854元）。 |