


昆明市西山区人民医院
内二科微电流刺激仪采购项目招标公告

一、项目名称
内二科微电流刺激仪采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2022年11月10日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购数量及预算价格
采购数量：3台
[bookmark: _GoBack]预算金额:9600.00元（大写：玖仟陆佰元整），报价不能超过预算价。
六、合格的投标人要求
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人代表授权委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；
（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（四）具有独立承担民事责任能力；
（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。
（八）提供正、副本投标文件各1套，其中包含内容为：报价表、投标技术参数偏离表；密封并加盖公章；
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年11月10日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起5天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

   

  昆明市西山区人民医院
                              2022年11月7日








附件
内二科微电流刺激仪采购项目招标技术参数
	设备名称
	数量
	招标技术参数及结构特点

	




















微电流刺激仪


	





3台
	1、适用范围：适用于抑郁焦虑引起的失眠治疗
2、显示控制方式：人体工学式按键控制；液晶屏显示；自动熄屏节能，一键唤醒
3、治疗模式：CES微电流刺激疗法
4、刺激电流强度：0~500微安可调节，可根据患者耐受程度调节大小，无痛恒流治疗
5、定时功能：10/20/30分钟,定时可调，准确度误差不超过±5%
6、交互设计视觉反馈：动态治疗示意波形，随强度大小变换；实时显示剩余治疗时间（倒计时）；治疗结束倒计时自动关机保护；听觉反馈：开始治疗及结束治疗蜂鸣提示
7、治疗端口：独立控制，单通道输出
8、治疗波形：双极性，非对称长方波
9、输出刺激频率：0.5Hz
10、刺激脉冲宽度：250ms，500ms，750ms，1000ms
11、刺激通道数：1路
12、负载范围：250Ω～500Ω
13、工作环境
环境温度：5℃～40℃；
相对温度：≤80％；
大气压力：86.0kPa～106.0kPa
使用电源：DC9V
14、专用电极片，完全覆盖耳垂，可有效保证输出电流高效准确刺激，且提升使用安全性
15、增值服务：搭载专业服务平台，提供更多增值专业助眠工具，支持券码解锁付费内容，填充空窗期患者的自我管理时间，多管齐下，彻底患教
16、维修响应时间：24小时内
17、免费保修期：主机1年








