


昆明市西山区人民医院
康复医学科医用控温仪等医疗设备采购项目招标公告

一、项目名称
康复医学科医用控温仪等医疗设备采购项目（询价采购）。
二、采购方、采购时间及地点
采购方：昆明市西山区人民医院；
时间：2023年8月10日上午10时；
地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。
三、技术参数及要求
详见附件。
四、供货期
自签订采购合同起10个工作日内。
五、采购数量及预算价格
	序号
	设备名称
	数量
	预算单价 
  （万元）
	预算总价          （万元）

	1
	医用控温仪
	1台
	3
	3

	2
	中频治疗仪
	2台
	0.5
	1

	3
	马鞍凳
	5个
	0.1
	0.5

	合计
	4.5


预算总价4.5万元（大写：肆万伍仟元整），报价不能超过预算单价和预算总价。
六、合格的投标人要
（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；
（二）法人代表授权给经办人授权委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；
（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；
（四）具有独立承担民事责任能力；
（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（七）投标公司在近三年内无行贿犯罪记录；
（八）提供正副本投标文件各1套，（其中包含有报价表、投标技术参数偏离表）；所提供文件资料必须真实、完善、有效，并密封加盖公章；
七、售后服务
（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；
（二）产品质保期2年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。
八、投标人投标流程
凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年8月10日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。
九、招标结果公示
（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。
（二）招标结果公示地点
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
（三）招标结果公示期
自采购开标当天之日起1天。
十、联系方式
地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；
联系人：医学装备部/石琼美；
联系电话：0871-68179313。
十一、公告方式
昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。
十三、公示期限
自本公告发布之日起3个工作日。

附件：康复医学科医用控温仪等医疗设备采购项目招标技术参数

（此页无正文）

  
  昆明市西山区人民医院
                              2023年8月7日
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康复医学科医用控温仪等
医疗设备采购项目招标技术参数
	设备名称
	数量
	招标技术参数

	医用控温仪

	1台
	1、供电电源： 220VAC，50Hz
2、额定功率： 650VA
3、水温温度控制范围：4-25℃
4、空载平均降温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟
5、负载最大平均降温速度：平均降温速度≥2.9℃/h
6、输出控制方式：双路同时输出
7、定时范围： 1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）
8、人机交互方式：高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用
9、固化程序：内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置
10、制冷方式：压缩机制冷
11、噪声控制：正常工作噪声≤55dB
12、附件配置： 具有8种不同部位的水囊，满足不同患者局部的冷敷治疗
13、快速接头设计：采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作
14、故障智能诊断：具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能；
15、外壳材质与工艺： 外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理
16、附件存储便捷性： 主机附带水囊存储篮，方便水囊的收纳管理，提高水囊的使用寿命
17、主机尺寸和质量：≤40Kg，主机尺寸（长×宽×高）：500mm×320mm×902mm，体积小，非常方便在病床间移动使用。

	中频治疗仪
	2台
	1、输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。
2、输出通道：四路，输出电流独立可调。
    ——四路同步电刺激、异步电刺激通道；
    ——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；
    ——两路离子导入通道；
    ——两路干扰电治疗通道
3、内置临床处方：99个专家处方。
4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。
5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。
6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。
7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。
8、动态节律：4s～10s。
9、差频变化周期：15s～30s。
10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。
11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。
12、温热电极（温控）：25℃～41℃，多档可调，最高不超过41℃。
13、时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。

	马鞍凳
	5个
	1、椅子采用定制PVC皮革坐垫；
2、配备德国进口防爆升降杆；
3、底座由优质五金制作及4个可锁定高端医用脚轮组成；。
4、总体长宽:60X40cm，±2cm；
5、座垫长宽:60X36cm，±2cm；
6、行程范围:46-60cm，±2cm；
7、最大承载重量:110kg，坐垫前端最大承载重量为50kg；
8、最小压缩重量:35kg。






